Расходомер-счетчик «ДНЕПР-7У» для гомогенных сред и воды (стационарный вариант).
Краткие технические характеристики

Предназначен для измерения объемного расхода и количества воды в напорных трубопроводах. Датчики устанавливаются, без врезки в трубопровод. Используется  для узлов учета тепловой энергии. Снабжен поверочным имитатором. Dy от 50 до 1600 мм.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема жидкости протекающей в напорных трубопроводах. 

Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема следующих сред:

- вода: артезианская, холодная питьевая, горячая в системах горячего водоснабжения (кроме оборотной воды с хорошей газоочисткой), сиаманская, речная, с примесями, аэрированная;

- жидкости: сточные воды, кислоты, ацетоны, щелочи, растворы коагулянтов, спирты и их растворы и т.п.;

Типы трубопроводов, на которых может производится измерение  объемного расхода и объема:

- трубопроводы: напорные.

Трубопроводы могут быть из следующих материалов: сталь, пластик. Расходомер-счетчик может также применяться  в составе теплосчетчиков, предназначенных для измерения потребляемого количества теплоты.

Расходомер-счетчик имеет два исполнения: стационарное и портативное.

В расходомере-счетчике стационарного исполнения измеренные геометрические размеры трубопровода вносятся в память расходомера-счетчика при его программировании на предприятии-изготовителе и записываются в его паспорт, что исключает возможность бесконтрольного изменения параметров расходомера-счетчика.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Температура среды, объемный расход и объем которой измеряется: 

- воды  - от 1 до 150 (С;

2.2 Расходомер-счетчик устанавливается на трубопроводах с номинальными диаметрами от DN20 до DN1600 .

При установке ПП в специальный герметичный контейнер возможна работа на самотечных коллекторах с уровнем заполнения от 50 до 1600 мм (смотри рисунок 1 приложения К).

При установке ПП на боковых стенках, возможна работа на самотечных коллекторах с уровнем заполнения от 50 до 1600 мм.

Диапазоны измерения расхода воды приведены в таблице 1. 

2.5 Динамический диапазон измерения объемного расхода составляет 1:33 - для напорных трубопроводов. 

2.6 Расходомер-счетчик имеет выходной токовый сигнал 0-5 мА или  4-20 мА, пропорциональный объемному расходу жидкости. 

2.7*. Расходомер-счетчик имеет выходной частотно-импульсный сигнал с частотой 0-1000 Гц, пропорциональный объемному расходу жидкости.

2.8*. Частотно-импульсный сигнал обеспечивает коммутацию (через открытый коллектор, «сухой контакт») напряжения от внешнего источника не более

 30 В при допускаемом токе не более 30 мА.

2.9 Сопротивление внешней нагрузки в цепи выходного токового сигнала расходомера-счетчика -  не более 1 кОм для выходного сигнала   4-20 мА и не более

 2,5 кОм для выходного сигнала 0-5 мА.  

2.11 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании  объемного расхода жидкости в выходной токовый сигнал составляют  ( 1,5 %. 
2.12* Пределы  допускаемой  относительной  погрешности  измерения времени наработки составляют  ( 0,01%.

2.13 Габаритные  размеры  составных частей расходомера-счетчика  приведены  в  приложении Б.

2.14 Питание расходомера-счетчика осуществляется от сети переменного тока   напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 (1) Гц.

2.15 Мощность, потребляемая расходомером-счетчиком от сети, - не  более    50 ВА.

2.16 Условия эксплуатации расходомеров-счетчиков следующие:

- температура окружающего воздуха:

1) ПП - от минус 50 до 150 (С;

2) процессорного блока (далее – ПБ), блока питания (далее – БП), блока измерений вспомогательного (далее –  БИВ) – от минус 20 до 50 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха:

1) ПП – 95 % при температуре 35 (С;

2) ПБ, БП, блок БИВ – 80 % при температуре 25 (С.

2.17 Степень защиты оболочки ПП и ПБ - IP54, оболочки БП и  БИВ - IP20  по ГОСТ 14254.

2.18 Расходомер-счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и вывод через последовательный интерфейс RS232 или RS485 архивной измерительной информации на персональный компьютер.

[image: image1.wmf]УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА

ДИАПАЗОНЫ  ИЗМЕРЯЕМЫХ  РАСХОДОВ ДЛЯ  НАПОРНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ
Таблица 1

	Номиналь-ный диаметр


	Расход, м3/ч

	
	Диапазон

	
	1
	2 (основной)
	3

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	DN50
	0,32
	10,6
	0,64
	21,2
	1,27
	42,4

	DN65
	0,54
	17,9
	1,08
	35,8
	2,15
	71,7

	DN80
	0,81
	27,1
	1,63
	54,3
	3,26
	108,6

	DN100
	1,27
	42,4
	2,54
	84,8
	5,09
	169,6

	DN125
	1,99
	66,3
	3,98
	132,5
	7,95
	265,1

	DN150
	2,86
	95,4
	5,73
	190,9
	11,45
	381,7

	DN200
	5,09
	169,6
	10,18
	339,3
	20,36
	678,6

	DN250
	7,95
	265,1
	15,9
	530,2
	31,81
	1060,3

	DN300
	11,45
	381,7
	22,90
	763,4
	45,80
	1526,8

	DN350
	15,59
	519,5
	31,17
	1039,1
	62,34
	2078,2

	DN400
	20,36                                                                                                                                                           
	678,6
	40,72
	1357,2
	81,43
	2714,3

	DN500
	31,81
	1060,3
	63,62
	2120,6
	127,23
	4241.1

	DN600
	45,80
	1526,8
	91,61
	3053,6
	183,22
	6107,3

	DN700
	62,34
	2078,2
	124,69
	4156,3
	249,38
	8312,7

	DN800
	81,41
	2714,3
	162,86
	5428,7
	325,72
	10857,3

	DN1000
	127,2
	4241,1
	254,47
	8482,3
	508,94
	16964,6

	DN1200
	183,2
	6107,3
	366,44
	12214
	732,87
	24429,0

	DN1400
	249,4
	8312,7
	498,76
	16625
	997,52
	33250,6

	DN1600
	325,7
	10857,3
	651,44
	21714
	1302,88
	43429,4


СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БАЗОВАЯ

[image: image2.wmf]









PAGE  
4

