Ультразвуковой  расходомер-счетчик «ДНЕПР-7У» для любой жидкости (стационарный вариант). 
Предназначен для измерения объемного расхода и количества любой жидкости в напорных трубопроводах. Датчики устанавливаются без врезки в трубопровод. Снабжен поверочным имитатором. Dy от 20 до 1600 мм.
Краткие технические характеристики
1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема жидкости протекающих в напорных трубопроводах. 

Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема следующих сред:

- вода: артезианская, холодная питьевая, горячая в системах горячего водоснабжения (кроме оборотной воды с хорошей газоочисткой), сиаманская, речная, с примесями, аэрированная;

- жидкости: сточные воды, кислоты, ацетоны, щелочи, растворы коагулянтов, спирты и их растворы и т.п.;

- мазут при температуре от 90 до 200( С;

Типы трубопроводов, на которых может производится измерение  объемного расхода и объема:

- трубопроводы: напорные

Трубопроводы могут быть из следующих материалов: сталь, пластик, керамика, асбоцемент.

Расходомер-счетчик может также применяться  в составе теплосчетчиков, предназначенных для измерения потребляемого количества теплоты.

Расходомер-счетчик имеет два исполнения: стационарное и портативное.

В расходомере-счетчике стационарного исполнения измеренные геометрические размеры трубопровода вносятся в память расходомера-счетчика при его программировании на предприятии-изготовителе и записываются в его паспорт, что исключает возможность бесконтрольного изменения параметров расходомера-счетчика.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Температура среды, объемный расход и объем которой измеряется: 

- воды  - от 1 до 150 (С;

2.2 Расходомер-счетчик устанавливается на трубопроводах с номинальными диаметрами от DN20 до DN1600 для жидкости и от DN20 до DN700 для пара, при толщине стенки от 2 до 20 мм для металлических и пластмассовых трубопроводов.   

Диапазоны измерения расхода воды и насыщенного пара приведены в таблицах 1-3 приложения А.

2.5 Динамический диапазон измерения объемного расхода составляет 1:33 - для напорных трубопроводов. 

2.6 Расходомер-счетчик имеет выходной токовый сигнал 0-5 мА или  4-20 мА, пропорциональный объемному расходу жидкости (пара).

2.7*. Расходомер-счетчик имеет выходной частотно-импульсный сигнал с частотой 0-1000 Гц, пропорциональный объемному расходу жидкости (пара).

2.8*. Частотно-импульсный сигнал обеспечивает коммутацию (через открытый коллектор, «сухой контакт») напряжения от внешнего источника не более

 30 В при допускаемом токе не более 30 мА.

2.9 Сопротивление внешней нагрузки в цепи выходного токового сигнала расходомера-счетчика -  не более 1 кОм для выходного сигнала   4-20 мА и не более

 2,5 кОм для выходного сигнала 0-5 мА.  

2.10 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и количества жидкости (пара) составляют + 2,0 %  в диапазоне расхода от 3  до 100 % максимального расхода  во всем температурном диапазоне.

2.11 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании  объемного расхода жидкости (пара) в выходной токовый сигнал составляют  ( 1,5 %. 
2.12* Пределы  допускаемой  относительной  погрешности  измерения времени наработки составляют  ( 0,01%.

2.13 Габаритные  размеры  составных частей расходомера-счетчика  приведены  в  приложении Б.

2.14 Питание расходомера-счетчика осуществляется от сети переменного тока   напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 (1) Гц.

2.15 Мощность, потребляемая расходомером-счетчиком от сети, - не  более    50 В(А.

2.16 Условия эксплуатации расходомеров-счетчиков следующие:

- температура окружающего воздуха:

1) ПП - от минус 50 до 150 (С;

2) процессорного блока (далее – ПБ), блока питания (далее – БП), блока измерений вспомогательного (далее –  БИВ) – от минус 20 до 50 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха:

1) ПП – 95 % при температуре 35 (С;

2) ПБ, БП, блок БИВ – 80 % при температуре 25 (С.

2.17 Степень защиты оболочки ПП и ПБ - IP54, оболочки БП и  БИВ - IP20  по ГОСТ 14254.

2.18 Расходомер-счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и вывод через последовательный интерфейс RS232 или RS485 архивной измерительной информации на персональный компьютер.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1 Диапазон измерения объемного  расхода жидкости в напорных трубопроводах приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Номиналь-ный диаметр,

мм.


	Расход, м3/ч

	
	Диапазон

	
	1
	2 (основной)
	3

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	DN20
	0,05
	1,7
	0,1
	3,4
	0.2
	6,8

	DN32
	0,13
	4,3
	0,26
	8,7
	0,52
	17,4

	DN40
	0,20
	6,8
	0,41
	13,6
	0,81
	27,1

	DN50
	0,32
	10,6
	0,64
	21,2
	1,27
	42,4

	DN65
	0,54
	17,9
	1,08
	35,8
	2,15
	71,7

	DN80
	0,81
	27,1
	1,63
	54,3
	3,26
	108,6

	DN100
	1,27
	42,4
	2,54
	84,8
	5,09
	169,6

	DN125
	1,99
	66,3
	3,98
	132,5
	7,95
	265,1

	DN150
	2,86
	95,4
	5,73
	190,9
	11,45
	381,7

	DN200
	5,09
	169,6
	10,18
	339,3
	20,36
	678,6

	DN250
	7,95
	265,1
	15,9
	530,2
	31,81
	1060,3

	DN300
	11,45
	381,7
	22,90
	763,4
	45,80
	1526,8

	DN350
	15,59
	519,5
	31,17
	1039,1
	62,34
	2078,2

	DN400
	20,36                                                                                                                                                           
	678,6
	40,72
	1357,2
	81,43
	2714,3

	DN500
	31,81
	1060,3
	63,62
	2120,6
	127,23
	4241.1

	DN600
	45,80
	1526,8
	91,61
	3053,6
	183,22
	6107,3

	DN700
	62,34
	2078,2
	124,69
	4156,3
	249,38
	8312,7

	DN800
	81,41
	2714,3
	162,86
	5428,7
	325,72
	10857,3

	DN1000
	127,2
	4241,1
	254,47
	8482,3
	508,94
	16964,6

	DN1200
	183,2
	6107,3
	366,44
	12214
	732,87
	24429,0

	DN1400
	249,4
	8312,7
	498,76
	16625
	997,52
	33250,6

	DN1600
	325,7
	10857,3
	651,44
	21714
	1302,88
	43429,4


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
	Наименование
	Габаритные размеры

мм не более
	Масса кг не

более

	
	
	

	Стационарное исполнение расходомера-счетчика
	176х195х97
	3

	ПП
	135 х 28*х 40
	0,5

	Аттенюатор
	диаметр - 12 мм, длина –75мм
	0,015

	Имитационный штекер
	диаметр - 12 мм, длина –75мм
	0,015


[image: image3.wmf]УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА

СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Рисунок 2

[image: image1.wmf]135

150

28

40


Рисунок 3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АТТЕНЮАТОРА И ИМИТАЦИОННОГО ШТЕКЕРА

[image: image2.wmf]60

O12

75

 

СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  БАЗОВАЯ
[image: image4.wmf]Процессорный

блок

ПБ

Блок питания

БП

GND

1

SIGNAL

2

SIGNAL

2

GND

4

GND

1

+12 V

2

OS1

2

F1

4

SIGNAL

5

GND

6

+12 V

7

U-UR

8

FOUT1

9

FOUT2

10

Äàò÷èê 1

Äàò÷èê 2

Ñèãíàë

+10 V

5

GND

1

+12 V-A

2

OS1

3

F1

4

~ 220 V

1

RXD

2

TXD

3

GND

5

A

1

B

2

Ñèãíàë

Датчик 1

Датчик 2

GND

2

~ 220 V

3

Сеть

IOUT+

1

IOUT-

2

FOUT1+

3

FOUT1-

5

FOUT2+

6

FOUT2-

7

Выход

RS-232

RS-485

IGND

3

Нуль-модемный

COM-COM кабель

3

Накопитель

данных архивов

Днепр-7

GND

7

+12V-B

8

OS2

9

F2

10

Выход

Ток  (0-5); (4-20) мА

+

-

Выход

Частота (0-1000) Гц


Рисунок 1

5
5

